~~ 精准系列UP1000型 直視吊秤說明書 ~~

使用前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保管，以備參考

概述精准系列直視電子吊秤由吊掛件，高精度感測器和稱重主板組成。5位1.2英寸（字高40mm）超高亮數碼顯示，清晰明亮。採用抗抖動，振動，擺動數位濾波，讀數穩定性好，穩定時間<8秒，具有即時去皮，置零，查看，鎖定，省電等功能。採用低功耗設計，充足電池連續工作100小時以上，還具有電池過放電保護電路。關機時顯示電量（百分比）使你及時瞭解電池電量，選擇合適的充電時機。特點還有紅外遙控，換主板免標定，改分度值，滿量程等參數免標定，穩定速率可調整，（適應各個場合等功能），串口輸出（可配無線大螢幕，無線連接電腦，無線列印儀錶等）等功能

精准系列電子吊秤適用於鑄造，貿易，等起吊稱重場合。

操作和指示說明

1面板按鍵說明:開/關機 置零 鍵： 置零，去皮，開機，關機

2 指示燈說明       穩定         ：資料穩定指示

去皮         ：去皮指示燈燈

充電         ：充電指示燈

3遙控器按鍵說明

關機：吊秤關機

鎖定：在稱重時為重量鎖定，只有在穩定時才能鎖定重量，30秒後自動解鎖

→0← 確認: 稱重時  置零或去皮，設置時確定

查詢: 根據軟體版本不同，查詢累計重量或單次重量

累加: 根據軟體版本不同配置是否有累加功能

省電：進入省電模式，在無稱重或無操作顯示亮度變暗

設置：進入設置菜單或標定

主要技術性能

1，用Σ-Δ 轉換技術實現了24 位元無丟失代碼性能，主板精度萬分之一，任意稱量，任意分度值都可調整

2，工作溫度範圍：-40 ~ +85℃

3，工作電流最大60mA，省電模式18mA

4，紅外遙控距離30米

5，穩定速度小於8秒

6，安全超載150%F.S

7，破壞超載200%F.S

8, 準確度：Ⅲ級

使用和維護

- 新秤維護

- 定期充電（遇久不使用時,至少3個月再充電一次）

- 注意防潮，防水，保持乾燥環境

- 勿嚴重碰撞，擠壓

- 使用準備

- 預先把電池充足電

- 需吊物件或秤重前,均要檢查緊固螺絲和連接件是否鬆動，以後還要定期檢查

- 檢查吊鉤和吊環的保險鞘是否安裝好

- 正確使用

開機：長按ON/OFF鍵等待蜂鳴器停止後鬆開，顯示UP-6.2，然後同步以每次1秒時間從0到9自檢顯示，自檢完進入稱重狀態

工作：在自檢完後，自動進入零位元稱重狀態，當掛上物體稱重，當資料穩定時，蜂鳴器響0.5秒鐘提示，穩定燈亮後可以讀數。

欠壓指示：顯示數位閃爍或變暗時，表示電池電壓少於5.6V，10分鐘後自動關機

關機：按 開/關機 置零 鍵3秒鐘或用遙控 關機鍵 關機，顯示電池電量百分比PbtXX,最後顯示0FF關機

充電：當電池電量<15%時，應及時充電後再使用，以防電池過放電，減少電池壽命，充電時間6-8小時為宜。

設置參數和標定

在開機自檢中按遙控器設置鍵進入密碼輸入狀態，遙控器方向鍵 向上為進一換數，向右為換位元，輸入密碼10000，按中間鍵確認進入四大功能表 ，

方向鍵下為切換菜單

1 . Set為參數設置  設置時 按方向右鍵切換，按中間鍵確認

d 為分度值  按方向右鍵切換，可設置0.1-20，按中間鍵確認

n 為滿量程  01-50T，按方向右鍵切換，按中間鍵確認

E 零位跟蹤  0-3

Ftl 濾波設置 0-3   0為無濾波 3是最強濾波

2.  AD為查看內碼 正常零點感測器內碼為三萬左右

3.  CALSP為標定

按中間鍵 確認進入標定零位CAL00， 此時應空秤等穩定燈亮按確認鍵，然後輸入砝碼重量，默認為滿量程，改成砝碼重量後， 掛起砝碼 等穩定燈亮按確認鍵結束標定

4，PA標率顯示 ( 換板子不需要標定，只需要輸入原來板子的標率即可)

錯誤提示

1，ERR01 AD讀數錯誤

2，ERR02 密碼錯誤

3，ERR03 標定錯誤 ，標定加載重量太小

- OUER 超載

簡易故障排除和

開機後無字幕顯示時

1，電池須充電

2，電池已損壞無法蓄電,須換新

電池無法充電

1，檢查充電器是否正常？正常：充電器輸出7.6V-8.0V，1000mA

2, 檢查電池是否損壞？

充電完畢後吊秤顯示狀態下,電池電壓達5.5V以上，若係5.0V以下則表示需換新

接線說明 （注意正負極，板子有標正負）

J1 接充電電源，用鉛酸6V電池配置充電器電壓應在7.6-8.0V

J2  接電池，6V電池

J3  接感測器     E+ 感測器電源正 E—感測器電源負

S+感測器輸出正  S—感測器輸出負

J4為串口輸出，可配無線大螢幕或無線儀錶

J5為指示燈插座

J7 為開關機/置零鍵插座

J8 為查看鍵插座，為選配（本次版本不配查看按鍵）

三個指示燈為 紅1為充電指示燈 紅2為去皮指示燈 綠為穩定指示燈