|  |
| --- |
| ***UP-GREEN*高級電子吊秤重量校正方法**:     紅外線遙控器對吊秤主機板UP6.6版 **重量校正方法**:(請限由專業技術人員操作)  **(紅外線型)遙控歸零器                       6.6版 / 6.7版 主機版**          在開機自檢中按遙控器  **SET**鍵進入密碼輸入狀態，  **HOLD**鍵為進入改數字，  **ADD**鍵為換位元，輸入密碼10000，  按**ZERO**鍵確認進入  2.  SEE鍵按兩次切換到CALSP  3.  按ZERO鍵 確認進入標定零位CAL00， 此時應空秤等穩定綠            燈亮按ZERO鍵，默認為滿量程，將砝碼重量輸入螢幕中(遙            控器HOLD鍵為進一換數，ADD鍵為換位元)， 掛起砝碼 等待            穩定綠燈亮按ZERO鍵結束標定            **UP-GREEN SCALE CO.,LTD尚凌國際股份有限公司**    **33060桃園市桃園區玉山街233巷17號**   TEL:03-611530  FAX:03-3636003  [e-mail:](mailto:e-mail:%C2%A0)[up0978886106@gmail.com](mailto:up0978886106@gmail.com)[www.scale-888.com](http://www.scale-888.come-mail/)    **網址：    http://www.scale-888.com/**            **免費咨詢:(LINE)0978-886 106**      [X(關閉回首頁)](http://www.scale-888.com/) |
|  |